（BIOTRONIK社）条件付きMRI対応ペースメーカ　MRI検査チェックリスト

| 条件付きMRI対応ペースメーカ | エヴィアDR-T Pro / エヴィアSR-T Pro/ エステラDR Pro / エステラSR Pro | MRI対応リード | ソリア |
| --- | --- | --- | --- |

MRI検査オーダー時

| 基本情報 | 確認カードの提示 | □あり □なし | MRI検査予定日 | 20 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 患者氏名 | （ 男 ・ 女 ） | MRI検査実施日 | 20 年 月 日 |
|  | MRI検査の適応疾患 |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他（ ） |
|  | 撮像予定部位 | □頭部 □眼窩 □ 四肢 （膝・ 股・ 足・ 足関節・ 手・ 手関節・腕）→ □右 □左 □骨盤 （膀胱 ・前立腺・ 子宮・ 卵巣） □その他 （ ） ※下記イラストの通り、アイソセンタは、目から恥骨結合の二横指上の範囲に配置してはいけません |
|  | ペースメーカ適応疾患 | □ AVB（ 度） □SSS □その他（ ） | MRI検査時の全身状態 |  |

MRI検査依頼医師サイン：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付:　　　２０　　　　年　　　　月　　　　日

| MRI検査直前の確認 （デバイス管理者） | □ 患者様より確認カードとペースメーカ手帳の提示がある □ リードの植込み後、6週間を経過している □ ペースメーカが胸部に植え込まれている □ 遺残リードやアダプタ類など、MRI非対応品が体内にない □ ペーシング閾値が2.0V（0.4ms）以下である （バイポーラにて） 確認カード □ リードインピーダンスが200～1,500Ωの範囲内である（バイポーラにて） |
| --- | --- |
|  | □ バッテリーステータスがERI又はEOSではないこと □ 患者様が発熱していないこと（37.8℃未満） □ MRI modeを設定した → (OFF ・ DOO ・ VOO ・ AOO) | 計測値 | 心房 | 心室 |
|  |  | ペーシング閾値 | V/0.4ms | V/0.4ms |
|  |  | 心内波高値 | mV | mV |
|  |  | リードインピーダンス | Ω | Ω |

デバイス管理医師サイン:

| MRI検査の際の確認 （MRI検査関係者） | □ 1.5Tの円筒型ボア装置である □ 最大傾斜磁場スルーレートが1軸あたり200T/m/s以下 □ SAR（比吸収率）は、全身2.0W/Kg以内, 頭部3.2W/Kg以内 □ 局所送受信コイルを胸部に使用しないこと □ 撮像時の体位は仰臥位である □ スキャンタイムは30分以内である □ 右記アイソセンタの配置領域を厳守する □ 検査中は患者の心拍を連続的にモニタする（心電図モニター・パルスオキシメーター） □ 電気的除細動器を準備しておく |
| --- | --- |

MRI検査実施者サイン：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スキャンタイム(RFパルス印加時間):　　　　分

| MRI検査後の確認 （デバイス管理者） | □ MRI modeを解除した □ 設定を元に戻し、ペースメーカ・心臓に異常の無いことを確認 □ MRI検査後のペースメーカチェック（20 年 月 日） | 計測値 | 心房 | 心室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ペーシング閾値 | V/0.4ms | V/0.4ms |
|  |  | 心内波高値 | mV | ｍV |
|  |  | リードインピーダンス | Ω | Ω |

デバイス管理医師サイン:

# Text boxes

見　　本