条件付きMRI対応ICDシステム　MRI検査チェックリスト（BIOTRONIK社）

| ICD本体 | Ilesto 7 VR-T DF4 Pro |  | ICD本体 | Ilesto 7 VR-T DX Pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RVリード | Protego ProMRI S |  | RVリード | Linox Smart ProMRI S DX |  |
|  | Protego ProMRI SD |  |  |  |  |
| ICD本体 | Ilesto 7 DR-T DF4 Pro |  | ICD本体 | Ilesto 7 DR-T Pro |  |
| RAリード | Solia S |  | RAリード | Solia S |  |
| RVリード | Protego ProMRI S |  | RVリード | Linox Smart ProMRI S |  |
|  | Protego ProMRI SD |  | RVリード | Linox Smart ProMRI SD |  |

MRI検査オーダー時

| 基本情報 | 確認カードの提示 | □あり □なし | MRI検査 予定日 | 20 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 患者名 | （ 男 ・ 女 ） | MRI検査 実施日 | 20 年 月 日 |
|  | MRI検査の適応疾患 |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他（ ） |
|  | 撮像予定部位 | □頭部 □眼窩 □ 四肢 （膝・ 股・ 足・ 足関節・ 手・ 手関節・腕）→ □右 □左 □骨盤 （膀胱 ・前立腺・ 子宮・ 卵巣）□その他 （ ） ※次ページのイラストの通り、アイソセンタは、眼から恥骨結合の二横指上の範囲に配置してはいけません。 |
|  | ICD適応疾患 |  | MRI検査時の全身状態 |  |

MRI検査依頼医師サイン：（　　　　　　　　　科）

| MRI検査直前の確認 （デバイス管理者） | □ 患者より確認カードとICDシステム手帳の提示がある □ 患者の身長が1.4メートル以上である □ リードの植込み後、6週間を経過している □ ICDが胸部に植え込まれている（左右を問わない） □ 遺残リードやアダプタ類など、MRI非対応品が体内にない □ ペーシング閾値が2.0V（0.4ms）以下である □ リードインピーダンスが200～1,500Ωの範囲内である 確認カード |
| --- | --- |
|  | □ バッテリステータスがERI又はEOSではないこと □ 患者が発熱していない（37.8℃未満） □ MRI設定を行う MRI program □ ON □ OFF モード □ DOO □ VOO □ OFF レート ppm ICD Therapy □ OFF | 計測値 | 心房 | 心室 |
|  |  | ペーシング閾値 | V/0.4ms | V/0.4ms |
|  |  | 心内波高値 | ｍV | ｍV |
|  |  | リードインピーダンス | Ω | Ω |
|  |  | ショックインピーダンス | Ω |

ICDシステム管理医師サイン:

| MRI検査の際の確認 （MRI検査関係者） | □ 1.5Tの円筒型ボア装置である □ 最大傾斜磁場スルーレートが1軸あたり200T/m/s以下 □ SAR（比吸収率）は、全身2.0W/Kg以内、頭部3.2W/Kg以内 □ 局所送受信コイルを胸部に使用しないこと □ 撮像時の体位は仰臥位である □ スキャンタイムは30分以内である □ 右記アイソセンタの配置領域を遵守する □ MRI検査中は、原則としてMRI対応のパルスオキシメータあるいは心電図モニターを 用いた心拍の連続監視をすること □ 電気的除細動器を準備しておく |
| --- | --- |

MRI検査実施者サイン：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スキャンタイム（RFパルス印加時間）:　　　　　分

| MRI検査後の確認 （デバイス管理者） | □ MRI設定を解除した □ ICD TherapyをONにした □ 設定を元に戻し、ICD・心臓に異常の無いことを確認 □ MRI検査後のICDチェック（20 年 月 日） | 計測値 | 心房 | 心室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ペーシング閾値 | V/0.4ms | V/0.4ms |
|  |  | 心内波高値 | ｍV | ｍV |
|  |  | リードインピーダンス | Ω | Ω |
|  |  | ショックインピーダンス | Ω |

ICDシステム管理医師サイン:

# Text boxes

見　　本